设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	主要功能需求

	1
	电感耦合等离子体质谱仪
	1
	1、用于电器电子产品中铅、镉等有害物质的检测项目。
2、主要功能和参数：
1）质量范围：覆盖（5～260）amu；
2）进样系统：手动/自动进样器；
3）进样方式可选无机液体进样、有机液化进样等；
4）雾化器类型可选常规雾化器、耐高盐雾化器、耐氢氟酸等；
5）雾化室类型可选常规雾化室、耐高盐雾化室、耐氢氟酸雾化室、有机雾化室等；
6）高频发生器频率：27.12MHz或30.14MHz或40.68MHz；
7）锥接口：镍锥或铂锥；
8）碰撞反应池可选四极杆、四平板、六极杆、八极杆；
9）检测器类型：脉冲模拟双模检测器。

	2
	原子吸收光谱仪（配火焰、石墨炉原子化系统）
	1
	1、用于电器电子产品、肥料产品等产品中重金属含量的检测项目。
2、主要功能和参数：
1）波长范围：覆盖190～900nm ；
2）原子化系统可选火焰原子化器、石墨炉原子化器、氢化物、冷原子；
3）检测器类型可选光电倍增管、阵列检测器；
4）背景校正能力可选氘灯背景校正、塞曼效应背景校正。

	3
	电子万能材料试验机
	1
	1、用于人造板等产品的力学性能检测项目。
2、主要功能和参数：
1）最大试验力不低于20kN；
2）精度：0.5级；
3）试验速度：覆盖（0.001～1000）mm/min；
4）有效拉伸距离：覆盖0～1800mm。
3、配备符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》夹具。

	4
	电液伺服压力试验机（抗压最大试验力：300kN）
	1
	1、用于水泥抗压强度、蒸压加气混凝土砌块的强度检验等项目。
2、主要功能和参数：
1）抗压最大试验力不低于：300kN；
2）精度：0.5级；
3）试验力示值相对误差：±0.5%以内，活塞行程覆盖：0～150 mm。

	5
	电液伺服压力试验机（抗压最大试验力:2000kN）
	1
	1、用于墙体材料的抗压强度、预拌混凝土的强度检验等项目。
2、主要功能和参数：
1）抗压最大试验力不低于：2000kN；
2）精度：0.5级；
3）试验力示值相对误差±0.5%以内，活塞行程覆盖0～150 mm。

	6
	建材放射性检测仪（低本底多道γ能谱仪）
	1
	1、用于开展GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的检验；
2、主要功能和参数：
[bookmark: _GoBack]1）时间量程：覆盖10-65500秒；
2）高灵敏低钾NaI(TI)能谱探头：晶体尺寸Φ75mmx75mm；
3）标准铅室：屏蔽室壁厚100mm，内腔直径200mm；
4）测量结果不确定度：≤10%(K=2)；
5）仪器能量分辨率：优于7%；
6）本底计数率：在能区50keV-3000keV内本底计数率不大于6s-1(cps)。



