设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	主要功能需求

	1
	心、脑电图机检定仪
	1
	1、功能用途：
要同时能满足 JJG 543-2026《心电图机》、JJG 954-2019《数字脑电图仪》、JJG 1042-2008《动态（可移动）心电图机》、JJG 760-2003《心电监护仪》、JJG 1043-2008《脑电图机》的建标要求，计量性能满足JJG 749-2007《心、脑电图机检定仪》要求。可开展心电图机、数字脑电图仪、动态（可移动）心电图机、心电监护仪、脑电图机、数字脑电图仪的首次检定。
2、 技术参数：
1）电压：覆盖80.0μV～30V；
2）频率：覆盖（0.02～1000）Hz；
3）心率：覆盖(10～500)次/分；
4）MPE: 电压：±0.5%；心率：±0.1%；频率：±0.1%；
3、需附省级及以上法定计量检定机构出具的计量检定证书。

	2
	无创血压模拟仪
	1
	1、功能用途：
满足JJG 692-2010《无创自动测量血压计》、JJG 270-2008《血压计和血压表》的建标要求，可开展无创自动测量血压计、血压计和血压表的首次检定。
2、技术参数：
1）具有气密性测试、放气速率测试、过压保护测试功能。
2）范围覆盖（0～40)kPa，MPE:±0.1kPa。
3）动态血压示值测量重复性不大于0.13kPa(1mmHg).
4）可连续升压降压测量。
3、需提供省级及以上法定计量检定机构出具的校准证书。

	3
	医用注射泵和输液泵检测仪
	1
	1、功能用途：
满足JJF 1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》、JJF 2263-2025《医用液体微流量泵校准规范》的建标要求，计量性能满足JJG 1098-2014《医用注射泵和输液泵检测仪》要求，可开展医用注射泵、医用输液泵、医用液体微流量泵的校准。
2、技术参数：
1）测量范围覆盖[0.1～3000）mL/h
2）[0.1～20）mL/h 最大允许误差：±2%，重复性：≤1%；
3）[20～200]mL/h 最大允许误差：±1%，重复性：≤0.5%；
4）（200～3000]mL/h 最大允许误差：±2%，重复性：≤1%；
5）阻塞压力测量范围：（0～200）kPa，最大允许误差：±2.0kPa
3、需附省级及以上法定计量检定机构出具的计量检定证书。

	4
	超声功率计
	1
	1、功能用途：
满足JJG 639-1998《医用超声诊断仪超声源》的建标要求，符合JJG 665-2004《毫瓦级超声功率计》计量性能要求，可开展医用超声诊断仪超声源的首次检定。
2、技术参数：
1）分辨力优于2 mW,准确度优于15%。
2）超声功率测量范围覆盖：（1~500)mW。
3）频率范围覆盖：（0.5~10）MHz
4）最大允许误差：±10%
3、需附省级及以上法定计量检定机构出具的计量检定证书。

	5
	生命体征模拟仪
	1
	1、功能用途：
满足JJG 1163-2019《多参数监护仪》的建标要求，多合一，集多种生命体征模拟于一体，涵盖心电、血压、血氧、呼吸模拟等参数的检定功能，可开展多参数监护仪的首次检定。
2、技术参数：
1）心电模拟仪：
方波信号发生器：频率覆盖（0.2~2.5）Hz，最大允许误差：±1%；电压（峰峰值）：范围（0.5~2.0)mV，最大允许误差±2%；
正弦波信号发生器：频率：（0.1~100)Hz，最大允许误差：±1%；电压（峰峰值）：范围（0.5~2.0)mV,最大允许误差：±2%；
模拟窦性心律信号发生器：心率：范围（30~300)次/min,最大允许误差：±（示值的1%+1)次/min；电压（峰峰值）:一般包括0.5 mV、1.0 mV、1.5 mV和2.0 mV，最大允许误差：±2%。
2） 无创血压模拟仪：范围（0~40)kPa或（0~300)mmHg，压力示值最大允许误差：±0.1kPa（±0.75 mmHg）,血压示值重复性：≤0.13 kPa（1 mmHg）。
3）脉搏血氧饱和度模拟仪：脉搏血氧饱和度：范围35%~100%，重复性：≤1%；最大允许误差：±3%(35%~74%范围内）和±2%(75%~100%范围内）。脉率：范围（30~250)次/min，最大允许误差±（示值的1%+1)次/min。
3、附省级及以上法定计量检定机构出具的校准证书。

	6
	客观式标准器
	1
	1、功能用途：
满足JJG 892-2011《验光仪》建标要求，可开展客观式验光仪的首次检定，满足JJG 922-2008《验光仪顶焦度标准器》计量性能要求。
2、技术参数：
1）客观式模拟眼：由（0，±2.5，±5，±10，±15，±20m-1)和一个客观式模拟眼支架组成。球镜度（-20～+20）m-1;柱镜度：-3m-1；
2）球镜度MPE:（±0.25～±0.50）m-1,柱镜度MPE:±0.25m-1；
3）55mm,65mm,75mm瞳距的允许误差为±0.5mm；
4）轴位控制器0⁰、90⁰轴位方位允许误差为±1⁰
3、附省级及以上法定计量检定机构出具的计量检定证书。

	7
	酸度计检定仪
	1
	1、功能用途：
满足JJG 119-2018《实验室pH(酸度）计、JJG 757-2018《实验室离子计》建标要求，可开展实验室pH(酸度）计、实验室离子计的首次检定，符合JJG 919-2023《pH计检定仪》计量性能要求
2、技术参数：
1）准确级别:0.0006级；
2）分辨力0.0001 pH；
3）pH输出范围：（0～14）pH，（-2000～2000）mV
4）检定仪需有蓝牙/WiFi或其他方式无线连接控制功能,且通讯可靠。内置检定应用程序的设备，其数据计算和转换需正确。
3、附省级及以上法定计量检定机构出具的计量检定证书。

	8
	M1标准砝码组
	1
	1、25kg M1等级，数量：26个。
2、500 kg M1等级，数量：4个，方形，可用叉车。
3、20kg，M1等级，数量：23个。
4、100mg~1kg，M1等级，(内含：1kg 1个、500g1个、100g 1个、200g 2个、1g 1个、2g 2个、5g 1个、10g 1个、20g 2个、50g 1个、100mg 1个、200mg 2个、500mg 1个）
除500kg是铸铁材质，其余均为不锈钢材质
以上需提供省级及以上出具的计量检定证书。

	9
	F1/F2标准砝码组
	1
	1、1mg~5kg F1等级（内含：1mg、20mg 2个、50mg、100mg、200mg 2个、500mg、1g、2g 2个、5g、10g、20g 2个、50g、100g 2个、200g 2个、500g、1kg、2kg、5kg）
2、100mg~500g F2等级（内含：100mg、200mg、10g、20g 2个、50g、100g 2个、200g 2个）
以上均为不锈钢材质，需提供省级及以上法定计量检定机构出具的计量检定证书。

	10
	临界流文丘里喷嘴法流量标准装置
	1
	1、功能用途：
满足JJG 633-2024《气体容积式流量计》、JJG 1029-2007《涡街流量计》、JJG 1037-2008《涡轮流量计》、JJG 1030-2007《超声流量计》建标要求，可开展气体容积式流量计、气体涡街流量计、气体涡轮流量计的首次检定及气体容积式流量计的密封性试验。
2、技术参数：
1）流量覆盖（0.16～3000）m3/h，DN15-DN200,扩展不确定度Urel≤0.33%（k=2）
2）压力变送器0.075级
3）喷嘴流出系数相对扩展不确定度Urel≤0.20%（k=2）
4）温度传感器最大允许误差：±0.2℃
3、需提供省级及以上法定计量检定机构出具的计量校准证书。

	11
	0.05级三相电能表检定装置
	1
	1、功能用途：
满足JJG 596-2026《安装式交流电能表》建标要求，可开展标称频率为50Hz或60Hz，标称电压不超过600V的安装式交流电能表的首次检定，能支持单相交流电能表、三相交流电能表、智能电能表、多功能电能表、多费率电能表的检定，符合JJG 597-2025《交流电能表检定装置》计量性能要求。
2、技术参数：
1）标准时钟（时刻）显示的时间与标准时间（时刻）的差不应超过±1s，日计时误差限为±0.05s/d。
2）被检表位数：16表位，三相4表位，单相12表位。
3）检定装置准确度等级：0.05级
4）标准表等级：0.02级
5）输出电压量程：0～380V，调节细度：≤0.01%
6）输出电流量程：0.001A～120A，最低可输出0.3mA，调节细度：≤0.01%
3、附省级及以上法定计量检定机构出具的检定证书。

	12
	0.3级标准测力仪
	1
	1、功能用途：
满足JJG 139-2014 《拉力、压力和万能试验机》、JJG 475-2008《电子式万能试验机》、JJG 476-2001《抗折试验机》中300kN标准测力仪的建标要求。
2、技术参数：
1）输出灵敏度（1.0~2.5）mV/V
2）响应频率小于3kHz
3）安全过载：120%FS
4）测量范围覆盖（30~300）kN，准确度等级：0.3级
5）配相应的显示器
3、需附省级及以上出具的计量检定证书。

	13
	出租汽车计价器本机检定装置
	1
	1、功能用途：
满足JJG 517-2016《出租汽车计价器》本机检定装置的建标要求，符合JJG 738-2024《出租汽车计价器检定装置》本机检定装置的计量性能要求，可开展出租汽车计价器（本机）的首次检定。
2、技术参数：
1）转速范围覆盖（50~1500）r/min，MPE：±0.1%。
2）计数范围覆盖0~99999.9，MPE:±[(读数×0.1%)+0.1r]。
3）应有单转进给控制键和正反向旋转控制开关。
3、需附省级及以上法定计量检定机构出具的计量检定证书。

	14
	出租汽车计价器检定装置
	1
	1、功能用途：
满足JJG 517-2016《出租汽车计价器》使用检定装置的建标要求，符合JJG 738-2024《出租汽车计价器检定装置》装车后出租汽车计价器滚轮测距法的检定要求。整套装置可开展新能源汽车、燃油车等各种重型出租汽车计价器（使用）的首次检定。
2、技术参数：
1）主滚轮周长不小于1m，MPE：≤±0.2%。
2）计数器计数范围覆盖（0~9999）r，MPE:±[(读数×0.1%)+1r]。
3）主滚轮速度60km/h或40km/h，MPE：≤±3km/h。
4）主滚轮带动出租汽车驱动轮转动。
3、需附省级及以上法定计量检定机构出具的计量检定证书。

	15
	数字多用表
	1
	1、功能用途：
满足JJF 1638-2017《多功能标准源》、JJF 1587-2016《数字多用表》校准规范，可开展多功能标准源的校准。
2、技术参数：
1）直流电压测量范围：不小于10mV~1000V，最优最大允许误差小于等于0.003%
2）直流电流测量范围：不小于10 mA~3 A，最优最大允许误差小于等于0.058%
3）直流电阻测量范围：不小于0Ω~100 MΩ，最优最大允许误差小于等于0.012%
4）交流电压测量范围，不小于100mV~750V，最优最大允许误差小于等于0.09%
5）交流电流测量范围，不小于1 A~3 A，最优最大允许误差小于等于0.2%
3、需附省级及以上法定计量检定机构出具的计量校准证书。

	16
	热电偶校准炉
	1
	1、功能用途：
设备需满足JJF 1183-2025《温度变送器校准规范》技术要求
2、技术参数：
1）温度范围不低于（300~1200）℃
2）各路寄生电势及各路寄生电势之差均不大于0.2μV
3）轴向温差不大于0.5℃、径向温差不大于0.25℃
3、附省级及以上法定计量检定机构出具的校准证书。

	17
	多功能标准源
	1
	1、功能用途：
满足JJF 1587-2016《数字多用表》校准规范，可开展数字多用表的校准。满足JJG 124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表》交直流电压、电流表检定装置建标要求，可开展交直流电压表、交直流电流表的检定，至少可开展5位半数字多用表的校准。
2、技术参数
[bookmark: _GoBack]1）直流电压：范围包含：75mV～1000V、不低于0.008%；
2）直流电流：范围包含：200μA～100A、不低于0.01%；
3）交流电压：范围包含：200mV～1000V(45Hz～1000Hz）、不低于0.03%；
4）交流电流：范围包含：200mA～100A、不低于0.03% 
3、附省级及以上法定计量检定机构出具的校准证书。



