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设备采购清单
1、 超声波提取器
1.功率：见下表
2.容积：≥30L
3.控制：定时 1~999min，多组程序存储。
	功率（W）可调
	频率（kHz）
	拟采购数量

	≥500
	25（kHz）
	1台

	≥250
	33（kHz）
	1台

	≥350
	35（kHz）
	1台

	≥380
	37（kHz）
	1台

	≥500
	40（kHz）
	4台

	≥180
	42（kHz）
	1台

	≥400
	50（kHz）
	1台

	≥500
	53（kHz）
	1台

	≥250
	59（kHz）
	1台



2、 平行浓缩仪（平行氮吹浓缩仪）
样品前处理设备，利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩，支持≥48位样品同时进行浓缩，同时可兼容各类试管类型。浓缩管体积：10ml~80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。
主要技术参数：
1、批处理能力：支持≥48位样品同时进行浓缩；安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配；
2、加热模块：水浴加热，温度可设定（室温至99℃），浓缩腔体自动密封（开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动垂直上升与水浴模组自动分离），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；
3、氮吹针可以手动调节也可根据方法需要自动向下移动，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离大于160mm，全程保持最佳距离；
4、氮气流量设置范围：0.1L/min至3.0L/min，精确到0.1L/min，使用流量控制而不是压力控制；
5、氮吹针底座具备防撞针，样品架具备防撞孔，避免样品架放置错误在氮吹针下降过程中撞击样品架损坏氮吹针。
三、低气压试验箱
主要技术参数：
1、实验箱容积：不少于150L；触摸屏控制；
3、真空度范围：0.5Kpa～常压可调；
4、升压速率：不超过15kpa/min、降压速率：不超过15kpa/min；
5、压力偏差：0.5Kpa～40Kpa时不大于±5%；大于40Kpa时不大于±2Kpa；
6、定时功能：1～9999min可调；
7、带观察窗，观察窗玻璃采用安全玻璃；
8、电源要求：220V 50Hz。
四、喷雾显色箱
喷雾显色箱箱体采用不锈钢材料，排气采用离心式管道风机，为实验室小型化学反应的通气设备。
（一）主要技术参数：
1、箱体采用不锈钢材料；
2、排气量：不低于5000L/mim；
3、尺寸:不低于460*460*460mm。
（二）仪器配置
全不锈钢显色箱（带离心风机） 1台
2米伸缩风管（带接头） 1根
五、漩涡混合器（拟采购数量8台）
1、转速：无级调速设计‌，可在1000rpm到2800rpm之间调节；
2、通量：单通量；
3、圆周振荡模式，周转直径3mm至4.5mm。
六、多管漩涡混合器
1、转速：500rpm到2500rpm之间调节，调速精度：±50rpm；
2、通量：≥50位；
3、定时功能：1～600min可调；
4、圆周振荡模式，周转直径3mm至4.5mm；
5、运行方式：持续工作或点动式；
6、触摸屏控制。
七、电热板（拟采购数量5台）
1、控温：覆盖 25℃至400℃，最高升温速率≥5℃/min；
2、加热面积与功率：台面尺寸（长×宽）≥260×260mm，≥1kW。
八、食品粉碎机（破壁机）（拟采购数量4台）
1、研磨容器：最大容量≥2.5L；
2、刀头：采用420系列马氏体不锈钢为材质、采用八面开刃工艺的专用刃具‌；
3、功率：2000W以上；
4、转速：最大48000转/分。
九、恒温水浴锅（拟采购数量4台）
1、温度范围‌：室温+5℃至99.9℃，控温精度‌：±0.1℃，温度显示分辨率0.1℃，
温度波动度‌：±0.5℃；搭载PID智能温控系统，支持温度手动校准；
2、结构与硬件参数：双列八孔设计，可同时放置8组样品容器；内胆尺寸不低于600mm×300mm×90mm，采用304不锈钢一次拉伸成型工艺，无焊缝无渗漏；浴槽容积‌：17L，加热功率不低于1500W。
3、电气与安全参数：电源规格‌：AC 220V 50Hz，标配超温声光报警功能，温度异常时自动切断加热电源；支持低水位预警，水位低于安全线时自动声光提示，防止干烧损坏设备。
十、温湿度计（拟采购数量30支）
1、机械式温湿度计是由湿度部分(机械式湿度计或干湿表)和温度部分(双金属温度计)组成的一体式温湿度两用仪器。满足JJG 205-2005机械式温湿度计。
2、温度测量范围:-20℃至40℃，温度测量精度:±1℃；
3、湿度测量范围:0%至90%RH，湿度测量精度:土5%RH
4、壁挂式，可通过温湿度计背面的小孔悬挂在墙上。
十一、温控循环水机（拟采购数量3台）
1、制冷量:不低于1600W；
2、温度范围:5℃～35℃，控温精度:±1℃；
3、流量:不低于15L/min；
4、水槽容积:不低于10L。



