设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	主要功能需求

	1
	勃氏比表面积透气仪
	1
	1.用于依据GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法 勃氏法》对硅酸盐水泥细度开展检测；
2.设备应采用液晶触摸屏设计，带数据存储、自动计算、打印功能，带数据输出接口；
3.设备参数应优于‌JC/T 956-2014《勃氏透气仪》要求，采用自动方式；
4.配：GSB 14-1511或相同等级的标准物质。

	2
	压蒸釜
	1
	1.用于依据GB/T 750-2024《水泥压蒸安定性试验方法》对通用硅酸盐水泥安定性开展检测；
2.压蒸釜为带有温度和压力测量系统的高温高压水蒸气容器，包括安全阀、排气阀、电热器、散热孔、自动控压装置和计时装置。安全阀在釜内压力达到2.2MPa时启动；
3.压蒸釜应配备排气阀，在前期加热阶段排除空气和后期冷却阶段结束时释放剩余的蒸汽压力；
4.压力表的最大量程为4.0 MPa，精度不低于1.6级。在工作压力为2.0 MPa时，压力表的误差不应超过士0.06 MPa；
5.压蒸釜应采用不锈钢制造，釜体与釜盖之间应采用研磨金属密封，恒压过程中不应有蒸汽排出。釜体内径约160mm，釜腔容积约8.5L。在最大试验载荷的条件下（釜内有试体和水），电热器在关闭排气阀后65 min~95 min内可使釜内蒸汽压力升至2.0 MPa；
6.自动控压装置应能使釜内压力控制在2.0 MPa±0.1 MPa（相当于温度215.7℃±2.6℃）范围内，并保持3h以上；
7.压蒸釜在停止加热后，可人工或自动打开散热孔.90min内能使压力从2.0 MPa降至0.1 MPa以下；
8.设备应采用液晶触摸屏设计；
9.配：25mm×25mm×280mm试模3组及铜钉头。

	3
	水泥胶砂搅拌机（行星式搅拌机）
	1
	1.用于依据GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》对通用硅酸盐水泥强度开展检测；
2.应符合JC/T 681的要求；
3.设备除支持标准规定的水泥胶砂自动搅拌和水泥胶砂手动搅拌，还支持其他模式自动搅拌，支持用户自定义编程方式搅拌，可实现任意速度和任意时长的搅拌编程；
4.配：符合JC/T 726要求的试模10组。


	4
	雷氏夹膨胀测定仪
	1
	1.用于依据GB/T 1346-2024《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》对通用硅酸盐水泥安定性开展检测；
2.应符合JC/T 962、GB/T 1346的要求，标尺最小刻度为0.5mm；
3.配：12支雷氏夹。雷氏夹由铜质材料制成，满足JC/T 954、GB/T 1346的要求，当一根指针的根部先悬挂在一根金属丝或尼龙丝上，另一根指针的根部再挂上质量为300g的砝码时，两根指针针尖的距离增加应在17.5mm±2.5mm范围内，当去掉砝码后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态。

	5
	柱塞式水泥胶砂稠度测定仪
	1
	1.用于依据GB/T 45002-2024《水泥胶砂保水率测定方法》对砌筑水泥保水率开展检测；
2.要求:
2.1同轴度：仪器组装完成后，胶砂容器应置于柱塞的正下方，且测量铝杆和柱塞与胶砂容器的同轴度不应大于0.5 mm；
2.2质量测量铝杆和柱塞的总质量应为90g±2g；
2.3摩擦系数：导套与测量铝杆接触表面应光滑，摩擦系数不应大于0.8，以确保测量铝杆能够垂直自由下降；
2.4柱塞初始位置：初始位置时，柱塞底端应高出水泥胶砂表面100mm±0.5mm；
3.配：
3.1刚性试模：圆筒体，内径为100mm±1mm，内部有效深度为25mm±1mm；
3.2 刚性底板：圆形，无孔，直径为110mm±5mm，厚度为5 mm±1 mm；
3.3金属滤网：圆形并带有固定圈，直径为110mm±1mm，网格尺寸为45μm；
3.4金属压块：质量为2kg±1g；
3.5捣棒：由铝合金材料制成的圆柱体，质量为250g±15g，尺寸应符合GB/T 45002-2024图1的要求；
[bookmark: _GoBack]3.6金属直边尺：应符合GB/T 17671的要求。




 
